Cary5000 UV-Vis-NIR谱仪

测试管理规则（2024年试行）

为保障Cary5000UV-Vis-NIR谱仪开放使用的顺利进行，避免开放过程中对仪器的损坏，保证仪器高效公平的为师生的科研提供服务，特制定此测试管理规则，并将严格按照本规则管理Cary5000UV-Vis-NIR的开放使用。

总则

1. 仪器管理员负责制定该仪器相关的各种管理制度，包括仪器室管理制度和测试预约制度，严格培训上机操作人员，防止因操作不当造成仪器故障。

2. 本仪器室仅对授权使用者开放，仪器室装有摄像头24小时监控，用户使用期间仪器出现故障，应及时通知仪器管理员，隐瞒不报者将被取消测试资格两周，并酌情追究责任。

3. 每个课题组可选定一个联系人，作为该课题组的使用人或负责组内用户的培训人。每个用户经过导师获准、培训测试合格、仪器室审核后才能获准使用仪器，未经培训一律不得上机操作，一经发现，取消其一个月内的测试培训资格。因使用人操作原因造成仪器故障者，使用人及课题组需负责承担仪器全部维修费用。

4. 账户以实验室为单位建立，因使用不当造成的后果由使用人及课题组承担。每个课题组需注意账户和密码的保密工作，禁止将账户借给他人使用，或盗用他人账户，由此造成产生的任何费用及后果由账户所有人课题组负责。

5. 原则上不允许在电脑前处理数据，以免影响他人使用。核磁数据应使用光盘拷贝， 并注意网络安全；严禁使用U盘拷贝数据，一经发现，使用人将被取消上机操作资格两周。

6. 使用人应保持仪器室的卫生清洁，测试完毕请及时带走样品，本室不负责保管样品。仪器使用人必须严格遵守本室制定的相关规章制度和安全制度，严格按操作规程使用仪器。如因违反上述规定而造成的仪器损坏、影响性能者，将被取消仪器使用资格一个月。

7. 本管理细则自公布之日起执行，管理员拥有最终解释权。

仪器管理员：段燕

电话（Tel）：17870965375

邮件（Email）：duanyan@scut.edu.cn

预约

A. 请按预约顺序使用仪器，未预约不得使用。微信群里预约，先填写在线预约文档，按需预约。预约之后在群里发一下预约信息，显示例如：

20240222（年月日）

测试人员（课题组负责人）

16:00-16:30（时间）；

B. 预约的同时必须在使用时按要求做书面登记，如发现未做书面登记的，一经发现，取消测试资格两周。如需取消预约，必须提前24小时取消。按预约时间计费。

C. 有特殊需求或实验，如变温过夜测试等，需要预先联系管理员。如有紧急情况需占用其他用户时间请自行商量沟通解决。

D. 收费标准:

院内: 50元/小时

校内: 80元/小时

校外:  200元/小时

比色皿使用操作指南

- 拿取比色皿时，只能接触两侧的磨砂玻璃，避免接触光学面

- 盛装溶液时，高度为比色皿的2/3处即可，光学面如有残液可用滤纸轻轻吸附，再用擦镜纸或软绸布小心擦干

- 避免长期盛放含有腐蚀玻璃的物质的溶液

- 不能将比色皿放在火焰或电炉上加热或烘箱内烘烤

- 使用后，立即用合适的溶液洗净

- 应使用合适的溶剂清洗比色皿。如酸性样品可选用弱碱性溶液清洗，碱性样品可选用弱酸性溶液清洗，有机杂质选择甲醇或乙醇清洗

- 不宜选择铬酸洗液清洗比色皿，容易致使胶接面裂开而损坏，而且洗液容易吸附在比色皿壁上而出现一层铬化物的薄膜，难以除去，影响测试结果

- 对于难以清洗的样品，可以使用硝酸和过氧化氢(5:1)的混合溶液或盐酸、水和甲醇(1:3:4)混合溶液泡洗，然后用水冲洗干净

仪器操作指南

- 打开电脑。

- 接通电源，打开Cary5000UV-Vis-NIR（波长范围175-3300 nm）仪器设备，使仪器预热20分钟（不包括仪器自检时间）。

- 保证样品室内是空仓。

- 双击电脑桌面上的Cary WinUV图标。在Cary WinUV主窗口下，双击所选图标，进入所选方法的主菜单进行测试。（详细的测试指南参照《安捷伦Cary系列高端紫外-可见-近红外光谱仪操作手册》。）

- 测定完毕后，先打开样品室盖，再断电源。比色杯应清洗干净后，再贮放保存。

其他事项

1.所有仪器、附件不得擅自移动、拆卸，不得擅自改变程序设置。

2.制样过程中请保持桌面整洁，制样过程产生的废物应及时清理。

3.测试前需确认：界面下，仪器状态和各个参数正常显示，无红色报警信号；操作主机已经与仪器连接完毕。若发现报警讯息，请立刻联系仪器负责人，排除故障。

4.测试时请严格遵守操作台面前贴出的操作手册。

5.测试过程中禁止打开样品仓，禁止触碰仪器上所有按键。

（注：以上步骤请严格遵守。仪器室内已经安装摄像头，因违规操作对仪器造成的损害需按相关文件承担后果。）

6.数据拷贝：仪器负责人统一传递数据或者使用光盘拷贝数据。

7.仪器使用完毕，请整理实验台面，将各类工具放回原位，保持台面、地面干净整洁。

8.样品测试完毕，请尽快回收样品。超过一周未取走的样品，不作保留。

日期：

使用人：         	课题组负责人：