BTF-1200C-S真空管式炉操作流程

- 装样品

- 旋开炉管右侧出气口阀门，待内外压力平衡，关上阀门。

- 打开炉管左侧卡箍，取出炉塞，装入样品，使样品位于炉子中间，再放回炉塞，拧紧卡箍。

- 抽真空

- 开机：接通电源，按下控制面板红色开机键，待程序加载完毕。

- 开启机械泵：按下显示面板右侧黑色电源键（第四个），机械泵运行，按向右键（第三个）调节程序到“340”，显示真空度。

- 连通炉管与真空泵组：逆时针旋开炉管与真空组之间的阀门，前几圈慢慢旋开，防止因真空组与炉管之间过大压力差造成的样品移动，后几圈可以加快速度，旋至最大，然后回旋一圈。

- 开启分子泵： 待真空度显示小于2.0E1 mbar及以下，按向左键（第二个）调节程序至“023”，此时显示屏出现“off”，同时按下向左向右键，进入设置状态，此时“off”下面出现“→”，按下向右键，由“off”变成“on”，表示设置完成，再同时按下向左向右键，退出设置，此时分子泵开启。

- 分子泵频率及真空度：分子泵开启完毕，按下向右键返回程序“340”，显示面板下面出现分子泵频率，从0升至1500 Hz，稳定在1500 Hz，中间显示整体真空度，极限可达到10E-5 mbar。

- 加热温度设定

- 开电源：打开炉子操作面板左侧黑色“lock”开关，仪表点亮。

- 加热程序设置：按下仪表向左键（第二个），进入加热程序设置界面，SP为温度（℃），t为时间（min），左右可调节数字，每设置好一次按左边第一个键确定，进入下一个设置。程序可设置多段加热温度，SP1→t1→SP2→t2···SPn→tn，SP1为室温，加热速度按不大于20℃/min进行设定，tn表示结束程序，此时设定为“-121”。如长时间没有设置操作，将会返回初始显示状态，再重新进入设置即可。

如：室温升到800℃，保温2 h，快速降温（10 min）至500℃，保温3 h后停止，程序设定为：

SP1 (20℃) ，确定→t1 (38 min) ，确定→SP2 (800℃) ，确定→t2 (120 min) ，确定→SP3 (800℃) ，确定→t3 (10 min) ，确定→SP4 (500℃) ，确定→t4 (180 min) ，确定→SP5 (500℃) ，确定→t5 (-121 min) ，确定（程序结束）。

- 加热开始：程序设定完毕，待达到所需真空度，按下绿色加热电源键，此时红色显示灯亮，再长按仪表第三个键，出现“run”即加热程序开始运行。

- 加热结束：停止加热按下红色“stop”键，停止加热程序长按第四个键“stop”，加热程序即停止。

- 关机

- 停止加热：按下红色“stop”键。

- 关连通阀门：顺时针将阀门旋紧。

- 关分子泵：程序转至“023”，同时按下向左向右键进入设置界面，按下左键，此时“on”变成“off”，再同时按下向左向右键退出设置，此时分子泵频率开始下降。

- 关机械泵：待分子泵频率下降到100 Hz及以下，按下黑色电源键关掉机械泵。

- 关电源：按下红色电源键。

- 取样品

旋开进气口，待内外压力平衡，打开卡箍取出样品。

- 注意事项

- 样品：不可加热有挥发气体、粘胶或会蒸发样品，详情请在使用前咨询设备负责人。

- 分子泵：一定是在泵体与炉管连通的状态下（阀门打开），真空压力低于2.0E1 mbar时才能开启分子泵。分子泵抽二级真空，空气过多会损坏分子泵。

- 故障：若出现分子泵频率急速下降、难升到1500 Hz且真空度一直不下去的情况，立即关掉分子泵，并联系设备负责人排除故障。

- 记录：使用时在记录本上做好登记，记录样品、真空度、加热温度等信息。

- 如需通气体请联系设备负责人，不可擅自操作。