热丝CVD操作规程

- 装样密封

- 打开真空计，看是否为常压，开冷却水，开窗

- 抽真空，按机械泵抽手，打开真空球阀，抽到20Pa左右

- 打开流量显示仪，打开H2瓶，打到阀控档，进行清洗，通过阀控调节H2流量

- 关掉真空球阀，打开微调，调节所需压强

- 打开加热电源开关，缓慢调至所需功率(50W/5min)，然后打开CH4瓶，通过阀控调节CH4流量， CVD开始

- 到预定时间，先关CH4，将电压电流缓慢调到零(20W/5min)，关掉电源开关，关Ｈ2

- 关闭流量显示仪，关真空计，关机械泵抽气，关冷却水，关窗

- 等冷却，按放气阀取样

注意：

- 正式CVD前需经过快热快冷清洁钨丝；

- 装样前调节“口”字型台来调节基丝间距，保证水平；

- 检验是否有漏气的情况；

- 氢气出气口下的长方形条口需平行于钨丝；

- 氢气瓶气压显示小于3时需要更换气瓶；甲烷气瓶小于2.5时需更换

- 因钨丝碳化会改变电阻，从而影响电流，通常情况下，CVD3h左右钨丝开始碳化；

- 需随时监测电流变化